## Sheet1
Category | Name | Means | Range | Tools | P/F
[Setting] | language | 언어 종류 선택 : 문자열 입력 | 22 | Edit Control, Combo Box Control | 1
| gpu | 현재 모니터와 연결된 GPU 디바이스 정보 표시 | 0 | Edit Control | 1
| logo_mode | 로고 출력 TRUE = 0 / 미출력 FALSE = 1 | TF | Check Box Control | 1
| logo_name | 장비 이름 출력 : Osstem T2 , 치과 로고 명으로 대체 가능 | 0 | Edit Control | 1
| auto_return | 촬영 완료 후 장비 초기화 사용 TRUE = 0 / 미사용 FALSE = 1 | TF | Check Box Control | 1
| ethernet_speed_check | 인터넷 속도를 ip address 와 함께 실시간 표시 TRUE = 0 / 미표시 FALSE = 1 | TF | Check Box Control, Network Address Control | 1
| log_debug_mode | 로그 파일에 디버깅 정보를 입력 TRUE = 0 / 미입력 FALSE = 1 | TF | Check Box Control | 1
| equipment | 장비 이름 출력 : T2 | 0 | Edit Control | 1
| ethernet_restart | 인터넷 재접속 실행 TRUE = 0 / 미실행 FALSE = 1 | TF | Button Control, Network Address Control | 1
| pano_result_cutting | 파노라마 촬영 이미지를 원본 그대로 저장 = 0, 정해진 사이즈로 잘라서 저장하는 프리셋 1, 2, 3 | 0~3 | Combo Box
| pano_man_kv | 남성 파노라마 촬영 관전압 Default, 최소 최대 제한 | ~100 | Edit Control, Spin Control
| pano_man_ma | 남성 파노라마 촬영 관전류 Default(/10), 최소 최대 제한 | ~100 | Edit Control, Spin Control
| pano_woman_kv | 여성 파노라마 촬영 관전압 Default, 최소 최대 제한 | ~100 | Edit Control, Spin Control
| pano_woman_ma | 여성 파노라마 촬영 관전압 Default(/10), 최소 최대 제한 | ~100 | Edit Control, Spin Control
| pano_child_kv | 아동 파노라마 촬영 관전압 Default, 최소 최대 제한 | ~100 | Edit Control, Spin Control
| pano_child_ma | 아동 파노라마 촬영 관전압 Default(/10), 최소 최대 제한 | ~100 | Edit Control, Spin Control
[CT] | frame_number | 촬영 시 recon 에서 사용되는 프레임 개수 | 600 | Edit Control
| binning_mode | 픽셀 비닝, 센서에 따라 모드 고정 | 0 | Edit Control
| kv | CT 촬영 모드 선택 시 기본 관전압 | N | Edit Control
| ma | CT 촬영 모드 선택 시 기본 관전류 | N | Edit Control
| tube_mode | CT 촬영 시 제너레이터 모드 0 = MAN, 1 = WOMAN, 2 = CHILD | 0~2 | Radio Button Control
empty_frame_value_varian_1
empty_frame_value_varian_2
empty_frame_value_varian_3
empty_frame_value_sen1_1
empty_frame_value_sen1_2
empty_frame_value_sen1_3
empty_frame_value_varian_1_r
empty_frame_value_varian_2_r
empty_frame_value_sen1_1_r
empty_frame_value_sen1_2_r
mar
volume_width
volume_height
volume_pitch
volume_offset_x
volume_offset_y
volume_offset_z
post
sensor
vmot
ct_data_drive
one3d_check
exposure_time
dap
FOV_default_position
auto_defect_mode
ct_post_script_varex_5x5
ct_post_script_varex_15x9
ct_post_script_sen1_5x5
ct_post_script_sen1_15x9
[Pano] | frame_number
frame_cutting_number
image_width
width_step
preset
num_arch
num_mode
num_scan_time
autosave
regi_based_pano
kv
ma
exposure_time
dap
Preset_Mode
[Ceph] | logo
type
flip
kv
mar
exposure_time
dap
sensor
[Patient] | chart
name
gender
age
birthdate
StudyDate
StudyTime
StudyInstanceUID
AccessionNumber
icuid
equipment
[Serial] | port
engineer
[Calibration] | ceph_offset_start
ceph_offset_end
ceph_offset_range_left
ceph_offset_range_right
build
[Expose] | pano
ct
ceph
[Backup] | pano
ct
ceph
[Membrain] | FOV_default_position
Ceph_default_mode
[Fov] | 5x5_Maxillar_RightMolar_Right
5x5_Maxillar_RightMolar_Bottom
5x5_Maxillar_RightMolar_Gantry
5x5_Maxillar_Right_Right
5x5_Maxillar_Right_Bottom
5x5_Maxillar_Right_Gantry
5x5 Maxillar_Incisor_Bottom
5x5 Maxillar_Incisor_Gantry
5x5_Mandible_RightMolar_Right
5x5_Mandible_RightMolar_Bottom
5x5_Mandible_RightMolar_Gantry
5x5_Mandible_Right_Right
5x5_Mandible_Right_Bottom
5x5_Mandible_Right_Gantry
5x5 Mandible_Incisor_Bottom
5x5 Mandible_Incisor_Gantry
8x9_Right_Right
8x9_Right_Bottom
8x9_Right_Gantry
8x9_Center_Bottom
8x9_Center_Gantry
10x9_TMJ_Right_Right
10x9_TMJ_Right_Bottom
10x9_TMJ_Right_Gantry
12x9_Sinus_Gantry
12x9_Occlusion_Gantry
12x9_FullArch_Gantry
15x9_Sinus_Gantry
15x9_Occlusion_Gantry
15x9_FullArch_Gantry
15x9_Sinus_Bottom
15x9_Occlusion_Bottom
15x9_FullArch_Bottom