## Sheet1
Category | Name | Means | Range | Tools | P/F
[Setting] | language | 언어 종류 선택 : 문자열 입력 | 22 | Edit Control, Combo Box Control | 1
| gpu | 현재 모니터와 연결된 GPU 디바이스 정보 표시 | 0 | Edit Control | 1
| logo_mode | 로고 출력 TRUE = 0 / 미출력 FALSE = 1 | TF | Check Box Control | 1
| logo_name | 장비 이름 출력 : Osstem T2 , 치과 로고 명으로 대체 가능 | 0 | Edit Control | 1
| auto_return | 촬영 완료 후 장비 초기화 사용 TRUE = 0 / 미사용 FALSE = 1 | TF | Check Box Control | 1
| ethernet_speed_check | 인터넷 속도를 ip address 와 함께 실시간 표시 TRUE = 0 / 미표시 FALSE = 1 | TF | Check Box Control, Network Address Control | 1
| log_debug_mode | 로그 파일에 디버깅 정보를 입력 TRUE = 0 / 미입력 FALSE = 1 | TF | Check Box Control | 1
| equipment | 장비 이름 출력 : T2 | 0 | Edit Control | 1
| ethernet_restart | 인터넷 재접속 실행 TRUE = 0 / 미실행 FALSE = 1 | TF | Button Control, Network Address Control | 1
| pano_result_cutting | 파노라마 촬영 이미지를 원본 그대로 저장 = 0, 정해진 사이즈로 잘라서 저장하는 프리셋 1, 2, 3 | 0~3 | Combo Box
| pano_man_kv | 남성 파노라마 촬영 관전압 Default, 최소 최대 제한 | ~100 | Edit Control, Spin Control
| pano_man_ma | 남성 파노라마 촬영 관전류 Default(/10), 최소 최대 제한 | ~100 | Edit Control, Spin Control
| pano_woman_kv | 여성 파노라마 촬영 관전압 Default, 최소 최대 제한 | ~100 | Edit Control, Spin Control
| pano_woman_ma | 여성 파노라마 촬영 관전압 Default(/10), 최소 최대 제한 | ~100 | Edit Control, Spin Control
| pano_child_kv | 아동 파노라마 촬영 관전압 Default, 최소 최대 제한 | ~100 | Edit Control, Spin Control
| pano_child_ma | 아동 파노라마 촬영 관전압 Default(/10), 최소 최대 제한 | ~100 | Edit Control, Spin Control
[CT] | frame_number | ct 촬영 시 recon 에서 사용되는 프레임 개수 | 600 | Edit Control
| binning_mode | 픽셀 비닝, 센서에 따라 모드 고정 | 0 | Edit Control
| kv | CT 촬영 모드 선택 시 기본 관전압 | N | Edit Control
| ma | CT 촬영 모드 선택 시 기본 관전류 | N | Edit Control
| tube_mode | CT 촬영 시 제너레이터 모드 0 = MAN, 1 = WOMAN, 2 = CHILD | 0~2 | Radio Button Control
| empty_frame_value_varian_1 | 비어있는 프레임 값_varian_1
| empty_frame_value_varian_2 | 비어있는 프레임 값_varian_2
| empty_frame_value_varian_3 | 비어있는 프레임 값_varian_3
| empty_frame_value_sen1_1 | 비어있는 프레임 값_sen1_1
| empty_frame_value_sen1_2 | 비어있는 프레임 값_sen1_2
| empty_frame_value_sen1_3 | 비어있는 프레임 값_sen1_3
| empty_frame_value_varian_1_r | 비어있는 프레임 값_varian_1_r
| empty_frame_value_varian_2_r | 비어있는 프레임 값_varian_2_r
| empty_frame_value_sen1_1_r | 비어있는 프레임 값_sen1_1_r
| empty_frame_value_sen1_2_r | 비어있는 프레임 값_sen1_2_r
| mar | Metal Artifact Reduction ON/OFF
| volume_width | Imaging Volume 넓이
| volume_height | Imaging Volume 높이
| volume_pitch | Imaging Volume 피치(픽셀 간격)
| volume_offset_x | x 축 방향에 대한 볼륨 오프셋
| volume_offset_y | y 축 방향에 대한 볼륨 오프셋
| volume_offset_z | z 축 방향에 대한 볼륨 오프셋
| post | 이미징 후처리 실행 flag
| sensor | 사용 중인 센서 종류
| vmot | 스캐너 이동 속도
| ct_data_drive | CT 데이터 저장 드라이브 경로
| one3d_check | ONE3D 연동 체크
| exposure_time | 스캔 시 X선에 노출되는 시간
| dap | Dose Area Product : 스캔 시 조사된 방사선의 양
| FOV_default_position | 스캔 할 영역의 기본 위치
| auto_defect_mode | Collimator 자동 감지 모드
| ct_post_script_varex_5x5 | varex_5x5 촬영시 사용하는 후처리 스크립트
| ct_post_script_varex_15x9 | varex_15x9 촬영시 사용하는 후처리 스크립트
| ct_post_script_sen1_5x5 | sen1_5x5 촬영시 사용하는 후처리 스크립트
| ct_post_script_sen1_15x9 | sen1_15x9 촬영시 사용하는 후처리 스크립트
[Pano] | frame_number | pano 촬영 시 recon 에서 사용되는 프레임 개수
| frame_cutting_number | 이미지 데이터에서 잘라내거나 나눌 프레임의 수
| image_width | 스캔 영역의 넓이
| width_step | 이미지 넓이 증감 단계
| preset | 촬영 프리셋 번호
| num_arch | 파노라마 촬영 시 겐트리 회전 횟수
| num_mode | 파노라마 촬영 시 기본 모드 번호
| num_scan_time | 파노라마 촬영 시 소요되는 시간
| autosave | 스캔 데이터를 자동으로 저장 ON/OFF
regi_based_pano
| kv | 파노라마 촬영 시 기본 관전압
| ma | 파노라마 촬영 시 기본 관전류
| exposure_time | 스캔 시 X선에 노출되는 시간
| dap | Dose Area Product : 스캔 시 조사된 방사선의 양
| Preset_Mode | 촬영 프리셋 모드
[Ceph] | logo | Ceph 촬영 섹션 로고 설정
| type | Ceph 촬영 타입 (Lateral, Coronal)
| flip | 영상 반전 ON/OFF
| kv | 세팔로 촬영 시 기본 관전압
| mar | Metal Artifact Reduction ON/OFF
| exposure_time | 스캔 시 X선에 노출되는 시간
| dap | Dose Area Product : 스캔 시 조사된 방사선의 양
| sensor | 세팔로 촬영 시 사용하는 센서 이름
[Patient] | chart | DB 내부의 환자 차트 번호
| name | DB 내부의 환자 이름
| gender | DB 내부의 환자 성별
| age | DB 내부의 환자 나이
| birthdate | DB 내부의 환자 생일
| StudyDate | 환자 영상 촬영 일자
| StudyTime | 환자 영상 촬영 시간
| StudyInstanceUID | 환자 영상 자료의 고유 식별자
| AccessionNumber | 환자 영상에 접근하기 위한 고유 식별자
icuid
| equipment | 영상 촬영 장비 이름
[Serial] | port | 시리얼 통신에 사용되는 포트 번호 값
| engineer | 시리얼 통신을 설정한 엔지니어 ID
[Calibration] | ceph_offset_start | 세팔로 촬영시 Calibration offset 의 시작 지점
| ceph_offset_end | 세팔로 촬영시 Calibration offset 의 종료 지점
| ceph_offset_range_left | 세팔로 촬영시 Calibration offset 의 좌측 영역
| ceph_offset_range_right | 세팔로 촬영시 Calibration offset 의 우측 영역
| build | 세팔로 촬영시 Calibration SW 빌드 번호
[Expose] | pano | 파노라마 촬영 시 노출 매개변수
| ct | CT 촬영 시 노출 매개변수
| ceph | 세팔로 촬영 시 노출 매개변수
[Backup] | pano | 파노라마 촬영 자료 백업 매개변수
| ct | CT 촬영 자료 백업 매개변수
| ceph | 세팔로 촬영 자료 백업 매개변수
[Membrain] | FOV_default_position | 얇은 조직막 촬영 시 FOV 기본 위치 설정
| Ceph_default_mode | 얇은 조직막 촬영 시 세팔로 기본 모드 번호
[Fov] | 5x5_Maxillar_RightMolar_Right | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Right
| 5x5_Maxillar_RightMolar_Bottom | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Bottom
| 5x5_Maxillar_RightMolar_Gantry | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Gantry
| 5x5_Maxillar_Right_Right | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV_Right
| 5x5_Maxillar_Right_Bottom | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV_Bottom
| 5x5_Maxillar_Right_Gantry | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 5x5 Maxillar_Incisor_Bottom | 상악(윗턱) 영역의 중절치에 대한 아랫쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV
| 5x5 Maxillar_Incisor_Gantry | 상악(윗턱) 영역의 중절치에 대한 5x5 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 5x5_Mandible_RightMolar_Right | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Right
| 5x5_Mandible_RightMolar_Bottom | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Bottom
| 5x5_Mandible_RightMolar_Gantry | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Gantry
| 5x5_Mandible_Right_Right | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV_Right
| 5x5_Mandible_Right_Bottom | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV_Bottom
| 5x5_Mandible_Right_Gantry | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞추 5x5 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 5x5 Mandible_Incisor_Bottom | 하악(아랫턱) 영역의 중절치에 대한 아랫쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV
| 5x5 Mandible_Incisor_Gantry | 하악(아랫턱) 영역의 중절치에 대한 5x5 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 8x9_Right_Right | "Right" 관점에서 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 8x9 cm FOV
| 8x9_Right_Bottom | "Bottom" 관점에서 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 8x9 cm FOV
| 8x9_Right_Gantry | 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 8x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 8x9_Center_Bottom | "Bottom" 관점에서 중앙 영역에 초점을 맞춘 8x9 cm FOV
| 8x9_Center_Gantry | 중앙 영역에 초점을 맞춘 8x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 10x9_TMJ_Right_Right | "Right" 관점에서 오른쪽 턱관절(TemporoMandibular Joint, TMJ)에 초점을 맞춘 10x9 cm FOV
| 10x9_TMJ_Right_Bottom | "Bottom" 관점에서 오른쪽 턱관절(TemporoMandibular Joint, TMJ)에 초점을 맞춘 10x9 cm FOV
| 10x9_TMJ_Right_Gantry | 오른쪽 턱관절(TemporoMandibular Joint, TMJ)에 초점을 맞춘 10x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 12x9_Sinus_Gantry | 부비동 영역에 초점을 맞춘 12x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 12x9_Occlusion_Gantry | 단면(턱이 닫힐 때 이가 만나는 영역)에 초점을 맞춘 12x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 12x9_FullArch_Gantry | 구강 전체 아치에 초점을 맞춘 12x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 15x9_Sinus_Gantry | 부비동 영역에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 15x9_Occlusion_Gantry | 단면(턱이 닫힐 때 이가 만나는 영역)에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 15x9_FullArch_Gantry | 구강 전체 아치에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 15x9_Sinus_Bottom | "Bottom" 관점에서 부비동 영역에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV
| 15x9_Occlusion_Bottom | "Bottom" 관점에서 단면(턱이 닫힐 때 이가 만나는 영역)에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV
| 15x9_FullArch_Bottom | "Bottom" 관점에서 구강 전체 아치에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV