## Slide 1
EniTools – Parameters editor
영상장비연구소 / 박병규 연구원
N 페이지
N 분
2023.00.00

## Slide 2
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
프로젝트 목적
Section List
UI 설계 중점
보완점
기타 활동

## Slide 3
배경지식이 없는 상태에서도 편집 가능
파라미터들의 툴팁 제공
손쉬운 조작을 위해 간편한 유저 인터페이스 도입
추후 다른 섹션 구분 및 대응 위한
Dialog 별 클래스 구분
Ⅰ. 프로젝트 목적
EniTools
텍스트 형식으로
일일히 수정하는
“번거로움”
수정자의
각 값의 의미와 범주
“숙지 필요”
그렇지 않은 경우
“현장대응 난항”
현재 T2 환경설정에 필요한 파라미터

## Slide 4
Ⅰ. 프로젝트 목적 - Case
서울대학교 건강검진센터
: VOC 반영 업데이트 시, 영상 화질 개선 목적으로 One2 SW 상에서 Large Scale 촬영을
Default로 고정해줄 수 있을까요?
기존 방식 사용
1
"" 섹션의 파라미터값 "" 를 "" 로 직접 변경
CT 촬영에서 Large, Medium, Small, Child Type 환자 정보의 나이 변수를 기반으로 정해짐 단순 파라미터 값으로 촬영 타입을 고정할 수 없음
이때 파라미터를 잘못 선택하거나 매개변수의 범위를 벗어난 값으로 설정한다면 세팅 오류로 인한 장비 안전 문제가 발생할 수 있음
EniTools 사용
2
편집기능 특화 툴 사용으로 파라미터 정확히 선택 가능
도움말 텍스트를 통해 각 타입별 관전압, 관전류 차이 파악
관전압, 관전류 등의 변수를 지정된 범위 안에서 선택 → 안전사고 방지 가능

## Slide 5
Ⅰ. 프로젝트 목적 - Solution
특성, 니즈 파악
✔
✔ 검진센터 영유아 촬영 Case 없음
✔ 클라이언트 영상화질 Large 수준으로 개선
✔ One2 성인여성(Medium) Type의 관전압 5kv상승
✔ One3 영상 Filter Default 를 Max Sharpen 으로 설정

## Slide 6
Ⅱ. Section List
Section List
섹션별 기능 정리, 파라미터 해석
정확한 장비사용을 위해 필요
영상 품질 확보 기능
영상 품질을 충분히
확보할 수 있는 기능 존재
인식 및 적용
파라미터의 뜻을 잘못 인식해
적용하지 못하거나
값을 잘못 입력한 경우
▶ 영상 품질 열화 발생
특정 기능 설명
특정 기능을 사용하기 위해
어떤 섹션을 선택해야 하는지,
섹션 내부의 파라미터들은
각각 어떤 의미와 값들을
갖는지 알려줌

## Slide 7
Ⅱ. Section List
[Setting] | language | 언어 종류 선택 : 문자열 입력
 | gpu | 현재 모니터와 연결된 GPU 디바이스 정보 표시
 | logo_mode | 로고 출력 TRUE = 0 / 미출력 FALSE = 1
 | logo_name | 장비 이름 출력 : Osstem T2 , 치과 로고 명으로 대체 가능
 | auto_return | 촬영 완료 후 장비 초기화 사용 TRUE = 0 / 미사용 FALSE = 1
 | ethernet_speed_check | 인터넷 속도를 ip address 와 함께 실시간 표시 TRUE = 0 / 미표시 FALSE = 1
 | log_debug_mode | 로그 파일에 디버깅 정보를 입력 TRUE = 0 / 미입력 FALSE = 1
 | equipment | 장비 이름 출력 : T2
 | ethernet_restart | 인터넷 재접속 실행 TRUE = 0 / 미실행 FALSE = 1
 | pano_result_cutting | 파노라마 촬영 이미지를 원본 그대로 저장 = 0, 정해진 사이즈로 잘라서 저장하는 프리셋 1, 2, 3
 | pano_man_kv | 남성 파노라마 촬영 관전압 Default, 최소 최대 제한
 | pano_man_ma | 남성 파노라마 촬영 관전류 Default(/10), 최소 최대 제한
 | pano_woman_kv | 여성 파노라마 촬영 관전압 Default, 최소 최대 제한
 | pano_woman_ma | 여성 파노라마 촬영 관전압 Default(/10), 최소 최대 제한
 | pano_child_kv | 아동 파노라마 촬영 관전압 Default, 최소 최대 제한
 | pano_child_ma | 아동 파노라마 촬영 관전압 Default(/10), 최소 최대 제한
Setting Section

## Slide 8
Ⅱ. Section List
[CT] | frame_number | ct 촬영 시 recon 에서 사용되는 프레임 개수
 | binning_mode | 픽셀 비닝, 센서에 따라 모드 고정
 | kv | CT 촬영 모드 선택 시 기본 관전압
 | ma | CT 촬영 모드 선택 시 기본 관전류
 | tube_mode | CT 촬영 시 제너레이터 모드 0 = MAN, 1 = WOMAN, 2 = CHILD
 | empty_frame_value_varian_1 | 비어있는 프레임 값_varian_1
 | empty_frame_value_varian_2 | 비어있는 프레임 값_varian_2
 | empty_frame_value_varian_3 | 비어있는 프레임 값_varian_3
 | empty_frame_value_sen1_1 | 비어있는 프레임 값_sen1_1
 | empty_frame_value_sen1_2 | 비어있는 프레임 값_sen1_2
 | empty_frame_value_sen1_3 | 비어있는 프레임 값_sen1_3
 | empty_frame_value_varian_1_r | 비어있는 프레임 값_varian_1_r
 | empty_frame_value_varian_2_r | 비어있는 프레임 값_varian_2_r
 | empty_frame_value_sen1_1_r | 비어있는 프레임 값_sen1_1_r
 | empty_frame_value_sen1_2_r | 비어있는 프레임 값_sen1_2_r
 | mar | Metal Artifact Reduction ON/OFF
 | volume_width | Imaging Volume 넓이
 | volume_height | Imaging Volume 높이
 | volume_pitch | Imaging Volume 피치(픽셀 간격)
CT Section 01

## Slide 9
Ⅱ. Section List
[CT] | volume_offset_x | x 축 방향에 대한 볼륨 오프셋
 | volume_offset_y | y 축 방향에 대한 볼륨 오프셋
 | volume_offset_z | z 축 방향에 대한 볼륨 오프셋
 | post | 이미징 후처리 실행 flag
 | sensor | 사용 중인 센서 종류
 | vmot | 스캐너 이동 속도 : V 수직 방향 이동
 | ct_data_drive | CT 데이터 저장 드라이브 경로
 | one3d_check | ONE3D 연동 체크
 | exposure_time | 스캔 시 X선에 노출되는 시간
 | dap | Dose Area Product : 스캔 시 조사된 방사선의 양
 | FOV_default_position | 스캔 할 영역의 기본 위치
 | auto_defect_mode | Collimator 자동 감지 모드
 | ct_post_script_varex_5x5 | varex_5x5 촬영시 사용하는 후처리 스크립트
 | ct_post_script_varex_15x9 | varex_15x9 촬영시 사용하는 후처리 스크립트
 | ct_post_script_sen1_5x5 | sen1_5x5 촬영시 사용하는 후처리 스크립트
 | ct_post_script_sen1_15x9 | sen1_15x9 촬영시 사용하는 후처리 스크립트
CT Section 02

## Slide 10
Ⅱ. Section List
[Pano] | frame_number | pano 촬영 시 recon 에서 사용되는 프레임 개수
 | frame_cutting_number | 이미지 데이터에서 잘라내거나 나눌 프레임의 수
 | image_width | 스캔 영역의 넓이
 | width_step | 이미지 넓이 증감 단계
 | preset | 촬영 프리셋 번호
 | num_arch | 파노라마 촬영 시 겐트리 회전 횟수
 | num_mode | 파노라마 촬영 시 기본 모드 번호
 | num_scan_time | 파노라마 촬영 시 소요되는 시간
 | autosave | 스캔 데이터를 자동으로 저장 ON/OFF
 | regi_based_pano | 
 | kv | 파노라마 촬영 시 기본 관전압
 | ma | 파노라마 촬영 시 기본 관전류
 | exposure_time | 스캔 시 X선에 노출되는 시간
 | dap | Dose Area Product : 스캔 시 조사된 방사선의 양
 | Preset_Mode | 촬영 프리셋 모드
Pano Section

## Slide 11
Ⅱ. Section List
[Ceph] | Logo | Ceph 촬영 섹션 로고 설정
 | Type | Ceph 촬영 타입 (Lateral, Coronal)
 | Flip | 영상 반전 ON/OFF
 | Kv | 세팔로 촬영 시 기본 관전압
 | Ma | 세팔로 촬영 시 기본 관전류
 | exposure_time | 스캔 시 X선에 노출되는 시간
 | Dap | Dose Area Product : 스캔 시 조사된 방사선의 양
 | Sensor | 세팔로 촬영 시 사용하는 센서 이름
[Patient] | Chart | DB 내부의 환자 차트 번호
 | name | DB 내부의 환자 이름
 | gender | DB 내부의 환자 성별
 | age | DB 내부의 환자 나이
 | birthdate | DB 내부의 환자 생일
 | StudyDate | 환자 영상 촬영 일자
 | StudyTime | 환자 영상 촬영 시간
 | StudyInstanceUID | 환자 영상 자료의 고유 식별자
 | AccessionNumber | 환자 영상에 접근하기 위한 고유 식별자
 | icuid | 
 | equipment | 영상 촬영 장비 이름
Ceph / Patient Section

## Slide 12
Ⅱ. Section List
[Serial] | port | 시리얼 통신에 사용되는 포트 번호 값
 | engineer | 시리얼 통신을 설정한 엔지니어 ID
[Calibration] | ceph_offset_start | 세팔로 촬영시 Calibration offset 의 시작 지점
 | ceph_offset_end | 세팔로 촬영시 Calibration offset 의 종료 지점
 | ceph_offset_range_left | 세팔로 촬영시 Calibration offset 의 좌측 영역
 | ceph_offset_range_right | 세팔로 촬영시 Calibration offset 의 우측 영역
 | build | 세팔로 촬영시 Calibration SW 빌드 번호
[Expose] | pano | 파노라마 촬영 시 노출 매개변수
 | ct | CT 촬영 시 노출 매개변수
 | ceph | 세팔로 촬영 시 노출 매개변수
[Backup] | pano | 파노라마 촬영 자료 백업 매개변수
 | ct | CT 촬영 자료 백업 매개변수
 | ceph | 세팔로 촬영 자료 백업 매개변수
[Membrain] | FOV_default_position | 얇은 조직막 촬영 시 FOV 기본 위치 설정
 | Ceph_default_mode | 얇은 조직막 촬영 시 세팔로 기본 모드 번호
Serial / Calibration / Expose / Backup / Membrain Section

## Slide 13
Ⅱ. Section List
[Fov] | 5x5_Maxillar_RightMolar_Right | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Right
 | 5x5_Maxillar_RightMolar_Bottom | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Bottom
 | 5x5_Maxillar_RightMolar_Gantry | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Gantry
 | 5x5_Maxillar_Right_Right | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV_Right
 | 5x5_Maxillar_Right_Bottom | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV_Bottom
 | 5x5_Maxillar_Right_Gantry | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
 | 5x5 Maxillar_Incisor_Bottom | 상악(윗턱) 영역의 중절치에 대한 아랫쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV
 | 5x5 Maxillar_Incisor_Gantry | 상악(윗턱) 영역의 중절치에 대한 5x5 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
 | 5x5_Mandible_RightMolar_Right | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Right
 | 5x5_Mandible_RightMolar_Bottom | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Bottom
 | 5x5_Mandible_RightMolar_Gantry | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Gantry
 | 5x5_Mandible_Right_Right | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV_Right
 | 5x5_Mandible_Right_Bottom | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV_Bottom
 | 5x5_Mandible_Right_Gantry | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞추 5x5 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
 | 5x5 Mandible_Incisor_Bottom | 하악(아랫턱) 영역의 중절치에 대한 아랫쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV
 | 5x5 Mandible_Incisor_Gantry | 하악(아랫턱) 영역의 중절치에 대한 5x5 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
FOV Section 01

## Slide 14
Ⅱ. Section List
[Fov] | 8x9_Right_Right | "Right" 관점에서 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 8x9 cm FOV
 | 8x9_Right_Bottom | "Bottom" 관점에서 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 8x9 cm FOV
 | 8x9_Right_Gantry | 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 8x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
 | 8x9_Center_Bottom | "Bottom" 관점에서 중앙 영역에 초점을 맞춘 8x9 cm FOV
 | 8x9_Center_Gantry | 중앙 영역에 초점을 맞춘 8x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
 | 10x9_TMJ_Right_Right | "Right" 관점에서 오른쪽 턱관절(TemporoMandibular Joint, TMJ)에 초점을 맞춘 10x9 cm FOV
 | 10x9_TMJ_Right_Bottom | "Bottom" 관점에서 오른쪽 턱관절(TemporoMandibular Joint, TMJ)에 초점을 맞춘 10x9 cm FOV
 | 10x9_TMJ_Right_Gantry | 오른쪽 턱관절(TemporoMandibular Joint, TMJ)에 초점을 맞춘 10x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
 | 12x9_Sinus_Gantry | 부비동 영역에 초점을 맞춘 12x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
 | 12x9_Occlusion_Gantry | 단면(턱이 닫힐 때 이가 만나는 영역)에 초점을 맞춘 12x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
 | 12x9_FullArch_Gantry | 구강 전체 아치에 초점을 맞춘 12x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
 | 15x9_Sinus_Gantry | 부비동 영역에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
 | 15x9_Occlusion_Gantry | 단면(턱이 닫힐 때 이가 만나는 영역)에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
 | 15x9_FullArch_Gantry | 구강 전체 아치에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
 | 15x9_Sinus_Bottom | "Bottom" 관점에서 부비동 영역에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV
 | 15x9_Occlusion_Bottom | "Bottom" 관점에서 단면(턱이 닫힐 때 이가 만나는 영역)에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV
 | 15x9_FullArch_Bottom | "Bottom" 관점에서 구강 전체 아치에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV
FOV Section 02

## Slide 15
Ⅲ. UI 설계 중점
편리한 UI
클릭만으로 핵심기능 사용
정확한 장비사용을 위해 필요
기존 정보 불러오기 및 저장
프로그램 실행 후
Load Ini 버튼 클릭 시 기존정보를
불러올 수 있으며,
Save버튼 클릭 시 섹션 별 수정된
정보 저장 가능
편집기능 수행
각 Control을 간단 조작하여
편집기능 수행
콘트롤 패널 형식의
아이콘 배열로 섹션 구분
아이콘 더블 클릭 시
섹션 다이얼로그 출력

## Slide 16
IV. 보완점
보완점
SW의 현재 사용중인 이미지
불러오기 가능
파라미터의 의미를 설명할 때,
SW의 현재 사용 중인 이미지를
불러와 이해를 돕는 방식으로
적용 가능
Sinus, Occlusion 및 Fullarch의
예제 커버리지를 보면,
어떤 종류의 샷에 대해
매개변수를 변경하고 있는지
즉시 확인 가능
접근 권한의 실제DB연동
접근 권한의 실제DB연동은
실제 DB와 연동되기 전까지
인가된 인원에 한해 가능
각 파라미터 수정 시
안내 & 경고 메시지 세분화 필요

## Slide 17
V. 기타 활동
파주 뷰티앤디지털 치과 T2 저선량 업데이트
서울대학교 건강검진센터 VOC 반영 업데이트
SIDEX 2023 전시지원 업무
팬텀 및 측정기 관리대장 업데이트
T2 입력 전원 변동 시험