## Sheet1
Category | Name | Means | Default | Range | Using | Annotation | Processing Tools
[Setting] | language | 언어 종류 선택 : 문자열 입력 |  | 22 |  | ;Korean, English, Chinese, Japaness, Russian, German, French, | Edit Control, Combo Box Control
| gpu | 현재 모니터와 연결된 GPU 디바이스 정보 표시 |  | 0 |  | ;Spanish, Portuguese, Italian, Vietnamese,Thai, Malay, Indonesian, | Edit Control
| logo_mode | 로고 R 마크 출력 TRUE = 0 / 세로로 Customize 출력 FALSE = 1 |  | TF(R) |  | ;Bengali, Kazakh, Ukrainian, Uzbek ,Mongolian ,Arabic, Hebrew, Turkish | Check Box Control
| logo_name | 로고 이름 Customize, 기본값 : Osstem T2 , 치과 로고 명으로 대체 가능 |  | 0 |  |  | Edit Control
| auto_return | 촬영 완료 후 장비 초기화 사용 TRUE = 0 / 미사용 FALSE = 1 |  | TF(R) | 미사용 |  | Check Box Control
| ethernet_speed_check | 네트워크 속도를 ip address 와 함께 실시간 표시 TRUE = 0 / 미표시 FALSE = 1 |  | TF(R) |  |  | Check Box Control, Network Address Control
| log_debug_mode | Info / Serial 과 함께 Debug 정보를 입력 TRUE = 1 / 미입력 FALSE = 0 |  | TF |  |  | Check Box Control
| equipment | 장비 이름 출력 : T2 |  | 0 |  |  | Edit Control
| ethernet_restart | 네트워크 재시작 실행 TRUE = 0 / 미실행 FALSE = 1 |  | TF(R) |  |  | Button Control, Network Address Control
| preset_teen | 4가지 프리셋 중 청소년 모드 ON TRUE = 1 / OFF FALSE = 0 (Small) |  | TF
| low_dose | T2 Plus 저선량 모드 ON TRUE = 1 / FALSE = 0 | 1 | TF
| modality_ct | Pacs CT 촬영용 예비항목 | CT |  | 미사용
| modality_pano | Pacs Pano 촬영용 예비항목 | PX |  | 미사용
| modality_ceph | Pacs Ceph 촬영용 예비항목 | DX |  | 미사용
| XrayOffMode | Xray 비조사 모드 사용 TRUE = 0 / 미사용 FALSE = 1 |  | TF(R) |  |  | Check Box Control
| PacsSend | Pacs 서버로 내보내기 활성화 TRUE = 0 / 미사용 FALSE = 1 |  | TF(R) |  |  | Check Box Control
| pano_man_kv | Pano Large 촬영 관전압 | 85 | 60~90 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| pano_man_ma | Pano Large 촬영 관전류 | 100 | 50~100(/10) |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| pano_woman_kv | Pano Midium 촬영 관전압 | 75 | 60~90 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| pano_woman_ma | Pano Midium 촬영 관전류 | 100 | 50~100(/10) |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| pano_child_kv | Pano Child 촬영 관전압 | 70 | 60~90 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| pano_child_ma | Pano Child 촬영 관전류 | 100 | 50~100(/10) |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| pano_teen_kv | Pano Small 촬영 관전압 | 70 | 60~90 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| pano_teen_ma | Pano Small 촬영 관전류 | 100 | 50~100(/10) |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| dapCalibration | Dose Area Product : DAP Calibration 값을 보정하는 계수 | 1 | 정해져 있지 않음
| ctdiCalibration | Computed Tomography Dose Index : CTDI Calibration 값을 보정하는 계수 | 1 | 정해져 있지 않음
| doseCalibration | Dose Calibration 값을 보정하는 계수 | 1 | 정해져 있지 않음
| ceph_man_kv=85 | Ceph Large 촬영 관전압 | 85 | 60~90 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ceph_man_ma=100 | Ceph Large 촬영 관전류 | 100 | 50~110(/10) |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ceph_woman_kv=80 | Ceph Midium 촬영 관전압 | 80 | 60~90 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ceph_woman_ma=100 | Ceph Midium 촬영 관전류 | 100 | 50~110(/10) |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ceph_child_kv=75 | Ceph Child 촬영 관전압 | 75 | 60~90 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ceph_child_ma=100 | Ceph Child 촬영 관전류 | 100 | 50~110(/10) |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ceph_teen_kv=77 | Ceph Small 촬영 관전압 | 77 | 60~90 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ceph_teen_ma=100 | Ceph Small 촬영 관전류 | 100 | 50~110(/10) |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ceph_carpus_kv=60 | Ceph Carpus(손바닥) 촬영 관전압 | 60 | 60~90 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ceph_carpus_ma=50 | Ceph Carpus(손바닥) 촬영 관전류 | 50 | 50~110(/10) |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ct_man_kv=95 | CT Large 촬영 관전압 | 95 | 60~95 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ct_man_ma=60 | CT Large 촬영 관전류 | 60 | 50~80 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ct_woman_kv=90 | CT Midium 촬영 관전압 | 90 | 60~95 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ct_woman_ma=60 | CT Midium 촬영 관전류 | 60 | 50~80 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ct_child_kv=85 | CT Child 촬영 관전압 | 85 | 60~95 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ct_child_ma=60 | CT Child 촬영 관전류 | 60 | 50~80 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ct_teen_kv=87 | CT Small 촬영 관전압 | 87 | 60~95 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ct_teen_ma=60 | CT Small 촬영 관전류 | 60 | 50~80 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ct_low_kv=95 | CT Low Dose 촬영 관전압 | 95 | 60~95 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ct_low_ma=60 | CT Low Dose 촬영 관전류 | 60 | 50~80 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ct_ultra_low_kv=95 | CT Ultra Low Dose 촬영 관전압 | 95 | 60~95 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
| ct_ultra_low_ma=30 | CT Ultra Low Dose 촬영 관전류 | 30 | 50~80 |  |  | Edit Control, Spin Control, Slider Control
[CT] | frame_number | CT 촬영 시 Recon 에서 사용되는 프레임 개수 |  |  | 미사용 | 모드별 고정 | Edit Control
| binning_mode | 센서에 따라 비닝 모드 사용 TRUE = 0 / 미사용 FALSE = 1 |  | TF |  |  | Edit Control
| kv | CT 촬영 모드 선택 시 기본 관전압 |  | N | 기록(Write) | 모드별 고정 | Edit Control (수정 불가)
| ma | CT 촬영 모드 선택 시 기본 관전류 |  | N | 기록(Write) | 모드별 고정 | Edit Control (수정 불가)
| tube_mode | CT 촬영 시 제너레이터 모드 Pulse = 1 / Continue = 2, 현재 Continue 만 사용 |  | 1~2 |  |  | Radio Button
| empty_frame_value_varian_1 | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_varian_1, Normal, High Resolution |  |  |  |  | Edit Control
| empty_frame_value_varian_2 | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_varian_2, Low Dose |  |  |  |  | Edit Control
| empty_frame_value_varian_3 | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_varian_3, Ultra Low Dose |  |  |  |  | Edit Control
| empty_frame_value_sen1_1 | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_sen1_1, Normal, High Resolution |  |  | 미사용 |  | Edit Control
| empty_frame_value_sen1_2 | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_sen1_2, Low Dose |  |  | 미사용 |  | Edit Control
| empty_frame_value_sen1_3 | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_sen1_3, Ultra Low Dose |  |  | 미사용 |  | Edit Control
| empty_frame_value_varian_1_r | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_varian_1_r (Reverse), Normal, High Resolution |  |  |  |  | Edit Control
| empty_frame_value_varian_2_r | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_varian_2_r (Reverse), Low Dose |  |  |  |  | Edit Control
| empty_frame_value_varian_3_r | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_varian_3_r (Reverse)
| empty_frame_value_sen1_1_r | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_sen1_1_r (Reverse) |  |  | 미사용 |  | Edit Control
| empty_frame_value_sen1_2_r | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_sen1_2_r (Reverse) |  |  | 미사용 |  | Edit Control
| empty_frame_value_drtech_1=45 | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_drtech_1, Normal, High Resolution
| empty_frame_value_drtech_2=45 | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_drtech_2, Low Dose
| empty_frame_value_drtech_3=45 | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_drtech_3, Ultra Low Dose
| empty_frame_value_drtech_3_r=50 | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_drtech_3_r (Reverse), Ultra Low Dose
| empty_frame_value_drtech_2_r=88 | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_drtech_2_r (Reverse), Low Dose
| empty_frame_value_drtech_1_r=62 | Calibration 항목 : 비어있는 Dark Frame 값_drtech_1_r (Reverse), Normal, High Resolution
| mar | Metal Artifact Reduction ON/OFF | off |  | 기록(Write) |  | Check Box Control (수정 불가)
| volume_width | Imaging Volume 넓이 |  |  | 기록(Write) |  | Edit Control (수정 불가)
| volume_height | Imaging Volume 높이 |  |  | 기록(Write) |  | Edit Control (수정 불가)
| volume_pitch | Imaging Volume 피치(픽셀 간격) |  |  | 기록(Write) |  | Edit Control (수정 불가)
| volume_offset_x | x 축 방향에 대한 볼륨 오프셋 |  |  | 기록(Write) |  | Edit Control (수정 불가)
| volume_offset_y | y 축 방향에 대한 볼륨 오프셋 |  |  | 기록(Write) |  | Edit Control (수정 불가)
| volume_offset_z | z 축 방향에 대한 볼륨 오프셋 |  |  | 기록(Write) |  | Edit Control (수정 불가)
| post | 이미징 후처리 실행 TRUE = 1, 미실행 FALSE = 0 | 1 |  | 미사용 |  | Check Box Control
| sensor | 사용 중인 센서 종류 |  |  |  | ;varex:1, sen1:2, drtech:3 | Radio Button
| vmot | 파노라마 모드 진입시 원점 센서 기준 회전축 이동값, 기본값 : 45 | 45 | 40~50 |  | 변경시 Calibration 재설정 필요 | Edit Control
| ct_data_drive | CT 데이터 저장 드라이브 경로 | D: |  | 미사용 | SW 에서 지정 | Edit Control (수정 불가)
| one3d_check | One3D Viewer 작동중인지 확인, 작동중 TRUE = 0 / 미작동 FALSE = 1 |  |  |  |  | Check Box Control (수정 불가)
| exposure_time | 스캔 시 X선에 노출되는 시간 |  |  | 기록(Write) |  | Edit Control
| dap | Dose Area Product : 스캔 시 조사된 방사선의 양 |  |  | 기록(Write) |  | Edit Control
| FOV_default_position | 스캔 할 영역의 기본 위치 |  | 0~2 |  | ;0:Full Arch, 1:Occlusion, 2:Sinus | Radio Button
| auto_defect_mode | Collimator 자동 감지 모드 사용 TRUE = 0 / 미사용 FALSE = 1 |  | 0~1 |  | ;CT auto Defect 0:none, 1:active | Check Box Control
| default_mode | 기본 촬영 설정값, 0 일 때 LastModeMemory 에 저장된 값을 불러온다 | 2 | 0~4 |  | ;0:Last memory, 1:Ultra Low Dose, 2: Low Dose, 3:Normal, 4:High Resolution
| Airmap_1x1_Slope | Drtech Xocal2 에어맵 생성시 파라미터값 변경 : 곡선 기울기, Normal, High Resolution |  |  | 기록(Write)
| Airmap_1x1_Add | Drtech Xocal2 에어맵 생성시 파라미터값 변경 : X축 위치, Normal, High Resolution |  |  | 기록(Write)
| Airmap_2x2_Slope | Drtech Xocal2 에어맵 생성시 파라미터값 변경 : 곡선 기울기, LD + ULD |  |  | 기록(Write)
| Airmap_2x2_Add | Drtech Xocal2 에어맵 생성시 파라미터값 변경 : X축 위치, LD + ULD |  |  | 기록(Write)
| ct_post_script_varex_5x5 | Varex_5x5 Normal 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,300,0.1,15,sharp,1.1 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다 | Check Box Control
| ct_post_script_varex_5x5_high | Varex_5x5 High Resolution 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,100,0.06,2,sharp,1.0 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다 | Check Box Control
| ct_post_script_varex_5x5_low | Varex_5x5 Low Dose 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,600,0.1,16,sharp,1.2 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다 | Check Box Control
| ct_post_script_varex_5x5_ultra_low | Varex_5x5 Ultra Low Dose 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,600,0.1,20,sharp,1.2 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다 | Check Box Control
| ct_post_script_varex_15x9 | Varex_15x9 Normal 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,200,0.1,5,sharp,2.5 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다 | Check Box Control
| ct_post_script_varex_15x9_high | Varex_15x9 High Resolution 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,400,0.08,10,sharp,1.1 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다 | Check Box Control
| ct_post_script_varex_15x9_low | Varex_15x9 Low Dose 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,600,0.1,13,sharp,1.1 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다 | Check Box Control
| ct_post_script_varex_15x9_ultra_low | Varex_15x9 Ultra Low Dose 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,600,0.08,20,sharp,1.1 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다 | Check Box Control
| ct_post_script_drtech_5x5= | Drtech_5x5 Normal 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,800,0.1,18,sharp,1.1 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다
| ct_post_script_drtech_5x5_high= | Drtech_5x5 High Resolution 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,600,0.1,28,sharp,1.1 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다
| ct_post_script_drtech_5x5_low= | Drtech_5x5 Low Dose 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,1000,0.1,15,sharp,1.1 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다
| ct_post_script_drtech_5x5_ultra_low= | Drtech_5x5 Ultra Low Dose 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,1000,0.1,18,sharp,1.1 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다
| ct_post_script_drtech_15x9= | Drtech_15x9 Normal 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,800,0.10,10,sharp,1.1 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다
| ct_post_script_drtech_15x9_high= | Drtech_15x9 High Resolution 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,1000,0.08,15,sharp,1.1 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다
| ct_post_script_drtech_15x9_low= | Drtech_15x9 Low Dose 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,1000,0.10,10,sharp,2.0 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다
| ct_post_script_drtech_15x9_ultra_low= | Drtech_15x9 Ultra Low Dose 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,1000,0.10,10,sharp,2.0 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다
| ct_post_script_sen1_5x5 | Sen1_5x5 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,500,0.20,12,sharp,1 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다
| ct_post_script_sen1_15x9 | Sen1_15x9 촬영시 사용하는 후처리 스크립트 | adf,1000,0.1,10,sharp,1.2 |  |  | 후처리 미사용 시 모든 값을 비운다
| lastModeMemory | default memory 연동 | 2 |  | 기록(Write)
| dose |  | 3655.5616 |  | 기록(Write)
| ctdi |  | 4.9649 |  | 기록(Write)
[Pano] | frame_number | Pano 촬영 시 Stitching 에서 사용되는 프레임 개수 |  |  | 미사용 | 모드별 고정
| frame_cutting_number | 이미지 데이터에서 잘라내거나 나눌 프레임의 수 |  |  | 미사용 | 모드별 고정
| image_width | 스캔 영역의 넓이 |  |  | 미사용 | 모드별 고정
| width_step | 내부적으로 스티칭 간격 설정 |  |  | 미사용 | 모드별 고정
| preset | 촬영 프리셋 번호, 주로 프리셋 툴에서 번경 |  | 0~5 | 기록(Write) | ; 0:Light, 1:Middle, 2:Strong
| num_arch | 파노라마 촬영 시 악궁 프리셋 standard child |  |  | 기록(Write) | 모드별 고정 ; 3:Heavy Light, 4:Heavy Middle, 5:Heavy Strong
| num_mode | 파노라마 촬영 시 기본 모드 번호 normal tmj left 등 |  |  | 기록(Write) | 모드별 고정
| num_scan_time | 파노라마 촬영 시 소요되는 시간 |  |  | 기록(Write) | 모드별 고정
| autosave | 스캔 데이터를 자동으로 저장 ON TRUE = 1 / OFF FALSE = 0(대기) |  | TF
| regi_based_pano | 파노라마 신규 알고리즘 적용 TRUE = 1 / 기존 알고리즘 FALSE = 0 |  | TF | 미사용
| kv | 파노라마 촬영 시 기본 관전압
| ma | 파노라마 촬영 시 기본 관전류 |  |  | 기록(Write)
| exposure_time | 스캔 시 X선에 노출되는 시간 |  |  | 기록(Write)
| dap | Dose Area Product : 스캔 시 조사된 방사선의 양 |  |  | 기록(Write)
| Preset_Mode | 촬영 프리셋 모드 |  |  | 기록(Write)
| lastModeMemory |  | 0 |  | 기록(Write)
| emptySecondPanoNd | 파노라마 Normal 촬영시 Xocal2 Calibration 추가보정을 위한 딜레이 값 | 1000
| emptySecondPanoHd | 파노라마 High Resolution 촬영시 Xocal2 Calibration 추가보정을 위한 딜레이 값 | 1500
| image_result_cutting |  | 0 |  | 미사용
| dose |  | 12103.6521 |  | 기록(Write)
| mode |  | Normal |  | 기록(Write) | ;0:Last memory, 1:Normal, 2:Fast
[Ceph] | logo | Ceph 촬영 섹션 로고 설정 |  |  |  | ;no logo:0, logo:1
| type | Ceph 촬영 타입 (Lateral, Coronal) |  |  |  | ;image:1, frame:2
| flip | 영상 좌우 반전 ON/OFF (Mirror) PA/AP 한정 |  |  |  | ;no flip:0, flip:1
| kv | 세팔로 촬영 시 기본 관전압 |  |  | 기록(Write)
| ma | 세팔로 촬영 시 기본 관전류 |  |  | 기록(Write)
| exposure_time | 스캔 시 X선에 노출되는 시간 |  |  | 기록(Write)
| dap | Dose Area Product : 스캔 시 조사된 방사선의 양 |  |  | 기록(Write)
| default_mode |  | 1 |  |  | ;0:Last memory, 1:Normal, 2:Fast
| sensor | 세팔로 촬영 시 사용하는 센서 이름
| lastModeMemory=3 |  | 3
| dose=726.013247 |  |  |  | 기록(Write)
| mode=Lateral |  |  |  | 기록(Write)
기록(Write)
[Patient] | chart | DB 내부의 환자 차트 번호
| name | DB 내부의 환자 이름
| gender | DB 내부의 환자 성별
| age | DB 내부의 환자 나이
| birthdate | DB 내부의 환자 생일
| StudyDate | 환자 영상 촬영 일자
| StudyTime | 환자 영상 촬영 시간
| StudyInstanceUID | Study 생성시 (Search) | Pacs 그대로 입력
| AccessionNumber | 환자 영상에 접근하기 위한 고유 식별자 | Pacs 그대로 입력
| icuid | Pacs 연동시 사용하는 고유 식별자(DICOM) | Pacs 그대로 입력
| equipment | 영상 촬영 장비 이름
| type | 환자 촬영 타입 (Large, Midium, Small, Child)
| time | 환자 촬영 시간 (Fast, Normal)
[Serial] | port | 시리얼 통신에 사용되는 포트 번호 값 | COM1
| engineer | 엔지니어 모드 버튼, 단축키 활성화 On = 0 , Off = 1 | 1
[Calibration] | ceph_offset_start | 세팔로 촬영시 Calibration offset 의 시작 지점 |  |  | 미사용
| ceph_offset_end | 세팔로 촬영시 Calibration offset 의 종료 지점 |  |  | 미사용
| ceph_offset_range_left | 세팔로 촬영시 Calibration offset 의 좌측 영역 |  |  | 미사용
| ceph_offset_range_right | 세팔로 촬영시 Calibration offset 의 우측 영역 |  |  | 미사용
| build | 세팔로 촬영시 Calibration SW 빌드 번호
| OsstemCalibrationEnable | Drtech 자체 캘리 사용 1 | 1
[Expose] | pano | 파노라마 촬영 시 노출 매개변수
촬영횟수 | ct | CT 촬영 시 노출 매개변수
| ceph | 세팔로 촬영 시 노출 매개변수
[Backup] | pano | 파노라마 촬영 자료 백업 매개변수 | 50 | 0 이면 D 에 추가 백업 안함
몇 명까지 백업할것인지 | ct | CT 촬영 자료 백업 매개변수
| ceph | 세팔로 촬영 자료 백업 매개변수 |  |  |  | ;no backup=0,
[Membrain] | FOV_default_position | 얇은 조직막 촬영 시 FOV 기본 위치 설정 |  | 0~2 |  | ;0:Full arch, 1:Occusion, 2: Sinus
| Ceph_default_mode | 얇은 조직막 촬영 시 세팔로 기본 모드 번호 |  | 0~1 |  | ;0:Full Lateral, 1:Lateral
[Fov] | 5x5_Maxillar_RightMolar_Right | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Right
| 5x5_Maxillar_RightMolar_Bottom | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Bottom
| 5x5_Maxillar_RightMolar_Gantry | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Gantry
| 5x5_Maxillar_Right_Right | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV_Right
| 5x5_Maxillar_Right_Bottom | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV_Bottom
| 5x5_Maxillar_Right_Gantry | 상악(윗턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 5x5 Maxillar_Incisor_Bottom | 상악(윗턱) 영역의 중절치에 대한 아랫쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV
| 5x5 Maxillar_Incisor_Gantry | 상악(윗턱) 영역의 중절치에 대한 5x5 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 5x5_Mandible_RightMolar_Right | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Right
| 5x5_Mandible_RightMolar_Bottom | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Bottom
| 5x5_Mandible_RightMolar_Gantry | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 대구치에 대한 5x5 cm FOV_Gantry
| 5x5_Mandible_Right_Right | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV_Right
| 5x5_Mandible_Right_Bottom | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV_Bottom
| 5x5_Mandible_Right_Gantry | 하악(아랫턱) 영역의 오른쪽 영역에 초점을 맞추 5x5 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 5x5 Mandible_Incisor_Bottom | 하악(아랫턱) 영역의 중절치에 대한 아랫쪽 영역에 초점을 맞춘 5x5 cm FOV
| 5x5 Mandible_Incisor_Gantry | 하악(아랫턱) 영역의 중절치에 대한 5x5 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 8x9_Right_Right | "Right" 관점에서 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 8x9 cm FOV
| 8x9_Right_Bottom | "Bottom" 관점에서 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 8x9 cm FOV
| 8x9_Right_Gantry | 오른쪽 영역에 초점을 맞춘 8x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 8x9_Center_Bottom | "Bottom" 관점에서 중앙 영역에 초점을 맞춘 8x9 cm FOV
| 8x9_Center_Gantry | 중앙 영역에 초점을 맞춘 8x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 10x9_TMJ_Right_Right | "Right" 관점에서 오른쪽 턱관절(TemporoMandibular Joint, TMJ)에 초점을 맞춘 10x9 cm FOV
| 10x9_TMJ_Right_Bottom | "Bottom" 관점에서 오른쪽 턱관절(TemporoMandibular Joint, TMJ)에 초점을 맞춘 10x9 cm FOV
| 10x9_TMJ_Right_Gantry | 오른쪽 턱관절(TemporoMandibular Joint, TMJ)에 초점을 맞춘 10x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 12x9_Sinus_Gantry | 부비동 영역에 초점을 맞춘 12x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 12x9_Occlusion_Gantry | 단면(턱이 닫힐 때 이가 만나는 영역)에 초점을 맞춘 12x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 12x9_FullArch_Gantry | 구강 전체 아치에 초점을 맞춘 12x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 15x9_Sinus_Gantry | 부비동 영역에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 15x9_Occlusion_Gantry | 단면(턱이 닫힐 때 이가 만나는 영역)에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 15x9_FullArch_Gantry | 구강 전체 아치에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV 스캔의 겐트리 설정
| 15x9_Sinus_Bottom | "Bottom" 관점에서 부비동 영역에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV
| 15x9_Occlusion_Bottom | "Bottom" 관점에서 단면(턱이 닫힐 때 이가 만나는 영역)에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV
| 15x9_FullArch_Bottom | "Bottom" 관점에서 구강 전체 아치에 초점을 맞춘 15x9 cm FOV